Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 404-02-116/6/2018-22. Датум: 11. октобар 2018. године. Немањина 22-26 Б е о г р а д.

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку ЈН 29/2018 - Набавка нових санитетских возила са пратећом медицинском опремом

У поступку јавне набавке ЈН 29/2018 - Набавка нових санитетских возила са пратећом медицинском опремом, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поднетo je питањe за појашњење конкурсне документације.

У складу са одредбама чл. 63. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  – у даљем тексту: ЗЈН), Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, доставља одговор којима појашњава конкурсну документацију:

ПИТАЊЕ  1:

Поштовани, молимо Вас да нам дате појашњења за следеће ставке:

У делу опреме за возила, ставка дефибрилатор тражен је уређај следећих карактеристика :

•	Полу аутоматски дефибрилатор са испоруком бифазног дефибрилационог таласа

•	Аутоматско препознавање поремећаја ритма

•	Могућност праћења и анализе ритма са: самолепљивим дефибрилационим електродама или стандардних самолепљивих електрода путем трожилног EKG кабла

•	Могућност поседовања и мануелног начина рада (испорука шока према нахођењу и команди руковаоца уређајем

•	Дисплеј са приказом, (дијагонале мин. 14 cm) : тренутно измерена ХР, упозорење уколико ХР вредност падне испод задате алармне вредности, број испоручених шокова, протекло време од укључења апарата, приказ EKG криве, тренутни начин рада (мануелни или аутоматски)

•	Индикатор батерије и стања уређаја и када је искључен

•	Пренос података и могућност прегледа и штампе истих са PC-а. Повезивање USB каблом или бежични пренос података са уређаја на PC.

•	Капацитет батерије: минимум 400 дефибрилација од 200 Ј или минимум 17 сати континуираног мониторинга

•	Могућност испоруке шока од 360 Ј

•	Рад са пуњивом LiIon батеријом и пуњачем

•	Могућност рада са непуњивом батеријом капацитета мин. 5 година у  „standby” моду

•	Тежина уређаја са батеријом: 3,5 kg,

- Радна температура: од -20 до 60°C

•	Заштита од продора честица и воде, минимално ИП55

•	Отпорност на ударце, трешење и падове до 1 m према стандарду МИЛ-СТД-810Ф или бољем

•	Свакодневно тестирање апарата са приказом исправности уређаја

•	Уређај даје упутства за реанимацију усклађена са смерницама ЕРЦ 2015. или новијим

•	Опрема уз апарат: торба за ношење, батерија и пуњач за батерију, електрода за дефибрилацију, 3-жилни EKG кабел, самолепљиве EKG електроде, упутство на српском језику

Сматрамо да је у возилима потребан знатно бољи уређај па Вам предлажемо да техничку спецификацију за дефибрилатор измените на следећи начин, како би обезбедили набавку квалитетног уређаја који ће сигурно више одговарати Вашим потребама.

- Дефибрилатор са технологијом бифазне дефибрилације и интегрисаним дизајном ( мануелна дефибрилација , АЕД, пејсинг и монитор )

- IP44 (или бољи стандард заштите од прашине и течности), спреман за рад у разним срединама, посебно на отвореном простору

- TFT  7’’ велики екран за корисника, за јасно очитавање мониторинга и терапијских информација на једном уређају, приказ минимум 3 криве

- Високи контраст екрана за употребу у јако осветљеним срединама, посебно на отвореном простору

- Параметри мониторинга: 3/5 канални ЕКГ, РЕСП

- Велики капацитет напајања, са једном литијум-јонском батеријом

- 5h’ континуалног мониторинга

- 100 шокова при енергији од 360 Ј

- 2 х’ пејсинга и ЕКГ мониторинга

- Време пуњења батерије: маx 3 часа за потпуно пуњење батерије

- Енергетски опсег од 1 – 360 Ј, минимално 20 различитих енергија у опсегу

- Апарат опремљен са две велике папучице за екстерну дефибрилацију : за децу и одрасле

- Избор , пуњење и пражњење енергије преко апарата и преко уграђеног прекидача на папучицама.

- Могућност анализе ритма и давање шока преко самолепљивих електрода

- АЕД режим рада са аутоматском анализом да ли је шок неопходан, и звучним и текстуалним навођењем корисника.

- Аутоматска детекција аритмије, са звучним и визуелним алармима

- Максимална тежина 6 кг са 1 батеријом и папучицама

- Складиште података следећих минималних карактеристика

- 100 профила пацијената

- 1000 догађаја за сваког пацијента

- 24 h континуалних ЕКГ сигнала

- 180 минута снимања гласа

- 72 h табеларних трендова резолуције 1 мин

- Минимални опсег радне температуре : 0-45°C

- Заштита од удара и пада по стандарду EN1789, или стандард који омогућава пад са висине веће од 70 цм

- Пренос података преко УСБ диска

- Интегрисан 3-канални штампач , ширине папира минимум 50 mm

- Носач за амбулантна кола

- Одговарајући прибор

ОДГОВОР  1:

Конкурсну документацију у поступцима јавних набавки, у складу са Законом и подзаконским актима којима је регулисана ова област, у свим елементима креира Наручилац, док заинтересована лица (потенцијали Понуђачи), могу тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу и да укажу Наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности.

Наручилац је Конкурсном документацијом, узимајући у обзир све релевантне факторе и сходно својим могућностима и потребама, определио техничке карактеристике за све сегменте који представљају предмет набавке (санитетско возило и медицинска опрема), па и за предметну медицинску опрему.

У складу а датим појашњењем, Наручилац остаје при свим техничким карактеристикама предмета набавке, датим у Конкурсној документацији.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Богољуб Станковић, члан Комисије